PH计是用来测量被测溶液的PH值的。

PHS-3C型PH计的使用方法：
　　他由主机、复合电极组成，主机上有四个旋钮，它们分别是：选择、温度、斜率和定位旋钮。安装好仪器、电极，打开仪器后部的电源开关，预热半小时。在测量之前，首先对PH计进行校准，我们采用两点定位校准法，具体的步骤如下：
　　调节选择旋钮至PH档；
　　用温度计测量被测溶液的温度，读数，例如25ºC。调节温度旋钮至测量值25ºC。
　　调节斜率旋钮至最大值。
　　打开电极套管，用蒸馏水洗涤电极头部，用吸水纸仔细将电极头部吸干，将复合电极放入混合磷酸盐的标准缓冲溶液，使溶液淹没电极头部的玻璃球，轻轻摇匀，待读数稳定后，调定位旋钮，使显示值为该溶液25ºC时标准PH值6.86。
　　将电极取出，洗净、吸干，放入邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液中，摇匀，待读数稳定后，调节斜率旋钮，使显示值为该溶液25ºC时标准PH值4.00。
　　取出电极，洗净、吸干，再次放入混合磷酸盐的标准缓冲溶液，摇匀，待读数稳定后，调定位旋钮，使显示值为25ºC时标准PH值6.86。
　　取出电极，洗净、吸干，放入邻苯二甲酸氢钾的缓冲溶液中，摇匀，待读数稳定后，再调节斜率旋钮，使显示值为25ºC时标准PH值4.00。
　　取出电极，洗净、吸干。重复校正，直到两标准溶液的测量值与标准PH值基本相符为止。
　　校正过程结束后，进入测量状态。将复合电极放入盛有待测溶液的烧杯中，轻轻摇匀，待读数稳定后，记录读数。
　　完成测试后，移走溶液，用蒸馏水冲洗电极，吸干，套上套管，关闭电源，结束实验。

pH计使用注意 

1、一般情况下，仪器在连续使用时，每天要标定一次；一般在24小时内仪器不需再标定。 
2、使用前要拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。 
3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液，第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液，如被测溶液为酸性时，缓冲液应选pH=4.00；如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。 
4、测量时，电极的引入导线应保持静止，否则会引起测量不稳定。 
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。 
6、保持电极球泡的湿润，如果发现干枯，在使用前应在3mol/L氯化钾溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时，以降低电极的不对称电位。 
7、配置pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水，应预先煮沸（15~30）min，除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触，以防止二氧化碳的污染。 
8、复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液，补充液可以从电极上端小孔加入，复合电极不使用时，拉上橡皮套，防止补充液干涸。复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液（附件有小瓶一只，内装氯化钾粉剂若干，用户只需加入去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀，此溶液即为3mol/L外参比补充液），补充液可以从上端小孔加入。 
9、电极经长期使用后，如发现斜率略有降低，则可把电极下端浸泡在4%HF（氢氟酸）中（3~5）s，用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡，使之复新。 
10、污染物质和清洗剂参考表： 

污染物                         清洗剂 

无机金属氧化物         低于1mol/L稀酸 
有机油脂类物质         稀洗涤剂（弱碱性） 
树脂高分子物质         酒精、丙酮、乙醚 
蛋白质血球沉淀物         5%胃蛋白酶+0.1mol/L盐酸溶液 
颜料类物质         稀漂白液、过氧化氢