- 实验室仪器的使用注意事项详细总结

- 详细介绍：

- 一、分光光度计

1.必须正确使用比色皿。

（1）不可用手、滤纸、毛刷等摩擦透光面，只能用绸布和擦镜纸擦。

（2）必须彻底洗净，塑料杯染了色，必须及时用乙醇荡洗，绝不可用乙醇、丙铜浸泡。

（3）杯内溶液不可盛的过满过少。

（4）拖动池架要轻，要到位。

（5）杯内废液要倒入废液瓶，绝不允许洒在地上。

（6）要区分参比杯和样品杯，不可随意互换。

（7）石英杯不准放在台面上。只准放在仪器内或盒内，以防打破。

2.光源的反光镜拨杆要放置正确、到位。

3.753、752、722的显示窗不可长时间溢出。

4.仪器用完毕必须及时关闭全部电源，要节约氘灯的使用。

二、高速冷冻离心机

1.未经过培训和考核者不能使用。

2.选择合适的转头和转速，绝不可超速使用。

3.选择合适的温度，通常4℃，除有机溶剂外不要低于零下，以免冰冻，损坏离心管和转头。

4.转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净，并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有，转头报废。

5.离心管内装载的溶液量必须合适，不锈钢管无盖，只能装2／3，塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。

6.离心管必须成对放置，必须严格平衡，偏差＜0.1g。

7.不允许无转头空转，放取转头必须用手柄，以防转头滑落。转头要轻放、卡稳，旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严，无盖不准离心。

8.离心时不准打开机盖，不准扒扶在离心机上，如有异常声音和振动时立即停机。

9.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干，用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净，擦净转头室内凝水，开门凉干转头室。

10.使用离心机必须预约，用后必须登记。

三、普通离心机

1.离心前必须仔细检查转头各孔内有无异物。

2.离心管必须仔细平衡。

3.机内若不清洁，离心管要用塑料薄膜封口。

4.必须慢起动，然后加速。

5.离心时不准开盖。

6.不准用手刹车。

四、自动部分收集器

1.试管盘子绝不能互换。

2.所有的螺丝要拧紧，电线不要妨碍换管。

3.试管要轻放，检查有无漏管。

4.必须换到第1管位置从头开始收集，要检查换管是否对正。

5.BS型拨到自动时不可旋转定时旋钮。

6.BS型定时旋钮的锁紧螺丝不可拧的过松，否则螺母会脱落。

7.数显收集器开始自动收集前要使用秒和停（或置位）按钮置0。

改换收集时间后，要重新按秒和停（或置位）置0。

五、恒流泵

1.开泵时经常注意硅胶管是否完好，绝不可漏液。

2.硅胶管要挤紧，但不可过紧。

3.硅胶管入口一端要压紧，必要时包上橡皮膏。

4.若发生漏液须立即清洗泵槽和轴套。

5.长时间不用应取下硅胶管洗净备用，每次使用后须用H2O冲洗硅胶管。

六、电子天平（奥豪斯天平）

1.检查天平是否保持水平。

2.按＞0/T＜键开机，显示全部字符后接着显示0.0000g，空容器或称量纸置于称盘上，按＞0/T＜键去皮回零。

3.不准在称盘上直接称试剂。

4.称量完毕必须将天平复位，将天平内和台面清扫干净。试剂并盖原盖放好。

5.关机时按住ModeOff键至显示OFF后松开。

七、微波炉

1.选择恰当的加热功率和时间。

2.无托盘不能加热。

3.不准空载加热。

4.试样不能直接放在托盘上加热。

5.不准加热密封容器。

6.不要盖住通风孔。

7.用毕擦净托盘。

8.严禁放入金属容器加热。

八、超声波清洗器

1.槽内无水不准开机。

2.被清洗物品必须放在铁丝网上。主机上不准洒上水。

3.打开电源低压开关，必须予热3～5分钟后，方可开高压开关。

5.不可连续超声时间过长，槽内水温不可超过60℃。

九、烘箱

1.烘干用110℃，灭菌用180℃，不可超温，不要随意旋动温度设定旋钮。

2.一般不要使用15A的第3档升温。

3.风机不要长时间运转，尽量用自然通风。

4.烘箱不可开着过夜。

5.放容器入内千万不可碰断水银温度计。

6.门要关严。

十、真空烘箱

1.不可抽大量有机溶剂，不可用于烘干大量水份。

2.真空度达到760mmHg要及时保持真空，停泵、放空。

3.使用加热器时要检查是否能够恒温，防止温升过高。

十一、冰冻干燥机

1.必须专人操作，未经允许不得开机。

2.样品必须事先冰冻，冰冻的样品要尽量薄，增大表面积。

3.温度达到－30℃以下方可放入样品，开启真空泵。

4.开泵后必须确认抽上了真空方可离开。

5.样品抽干后要及时取出。

6.冰层太厚，真空度＞300millitorr则应除霜。

7.压缩机不准频繁启动。

十二、核酸蛋白检测仪

1.开机后先调仪器零点，灵敏度选择旋钮置于T挡，用光量旋钮调记录笔至满

刻度，灵敏度选择旋钮再置于A挡，记录笔应回到零位，用吸光度旋钮调记录笔至零位端线两小格处，走基线半小时以上，记录笔不要置于记录纸端线上。

2.连接溶液管路时注意进口在下，出口在上，需赶尽气泡。

3.注意检测仪的输出是10mv还是100mv，北京新技术所的8823A型是100mv。

4.记录仪走纸速度只选用2cm/h和6cm/h两档即可（3057记录仪）。不用时抬笔。