930原子荧光操作规程

01、打开仪器灯室，在A、B道上分别插上或检查元素灯。

02、打开氩气，调节减压表次级压力为0.3Mpa。

03、打开仪器前门，检查水封中是否有水。

04、依次打开计算机、仪器主机（顺序注射或双泵）电源开关。

05、检查元素灯是否点亮，新换元素灯需要重新调光。

06、双击软件图标，进入操作软件。

07、在自检测窗口中点击“检测”按钮，对仪器进行自检。

08、点击元素表，自动识别元素灯，选择自动或手动进样方式。

09、点击“点火”按钮，点亮炉丝。

10、点击仪器条件，依次设置仪器条件、测量条件（如要改变原子化器高度，需要手动调节）。

11、点击标准曲线，输入标准曲线各点浓度值和位置号。

12、点击样品参数，设置被测样参数。

13、点击测量窗口，仪器运行预热一小时。

14、将标准、样品、载流和还原剂等准备好，压上蠕动泵压块，进行测量，处理数据打印报告。

15、测量结束后用纯水清洗进样系统20分钟。

16、退出软件，关闭仪器电源和计算机电源，关闭氩气。

17、打开蠕动泵压块，把各种试剂移开，将仪器及试验台清理干净。