干燥箱和恒温箱的使用及注意事项

干燥箱用于物品的干燥和干热灭菌，恒温箱用于微生物和生物材料的培养。这两种仪器的结构和使用方法相似，干燥箱的使用温度范围为50~250℃，常用鼓风式电热以加速升温。恒温箱的最高工作温度为60℃。 

 1．使用方法 

        （1）将温度计插入座内 
        （2）把电源插头插入电源插座。 
        （3）将电热丝分组开头转到1或2位置上，此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后，红色指示灯亮。 
        （4）注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使绿色指示灯正好发亮，十分钟后再观察温度计和指示灯，如果温度计上所指温度超过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的温度上，指示灯轮番显示红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。 
        （5）在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。 
        （6）工作一定时间后，可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。 
        （7）使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。 
        （8）将电源插头拔下。 

2．注意事项 

        （1）干燥箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。 
        （2）切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。 
        （3）箱内应保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。 
        （4）鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。 
        （5）使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。 
        （6）使用前检查电源，要有良好地线。 
        （7）检修时应切断电源。