- 目 的

为 使 仪 器 正 常 运 转，保 证 结 果 的 可 靠 性 ，特 制 定 此 操 作 规 程。

- 适 用 范 围

化 验 室

- 责 任 者

化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 ,  QC  主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。

- 定 义

无

- 安 全 注 意 事 项

避 免 真 空 状 态 下 开 烤 箱 门 。

- 规 程

- 设 定 温 度

- 真 空 烘 箱 使 用 前 预 先 设 定 温 度， 打 开 电 源， 电 源 指 示 灯 亮。

- 按 各 药 品 项 下 规 定 温 度 转 动 温 控 器 设 定 温 度。加 热 指 示 灯 亮 说 明 仪 器 正 处 于 加 热 状 态 ，  烘 箱 温 度 稳 定 加 热 指 示 灯 不 亮 ， 证 明 仪 器 已 经 停 止 加 热 后， 再 次 检 查 温 度， 调 整 温 控 器 直 至 温 度 达 到 设 定 值。

- 关 掉 电 源，使 烘 箱 冷 却， 如 样 品 已 准 备 好， 可 直 接 放 入。

- 放 入 样 品

- 打 开 烘 箱 门， 放 入 样 品 (   注：真 空 烘 箱 内 不 得 放 入 易 燃 溶 剂、 水 蒸 气 或 酸 液， 加 热 时 不 要 超 过 样 品 的 燃 点 )。

- 烘 箱 门 打 开 时， 在 密 封 框 上 涂 上 真 空 油 关 上 烘 箱 门， 打 开 电 源。

- 抽 真 空

- 将 真 空 泵 与 真 空 干 燥 箱 用 适 当 的 软 管 相 连，旋 转 真 空 度 旋 钮 至  “EVACUATE”启 动真 空 泵。

- 真 空 泵 测 量 仪 显 示 值 稳 定 在 适 当 数 值 时， 将 旋 钮 转 至“CLOSED”并 关 闭 真 空 泵。

- 真 空 的 释 放：  取 下 连 接 烘 箱 与 泵 的 连 接 管， 将 真 空 度 旋 钮  缓 慢 至 “PURGE”， 整 个  释 放 过 程 应 缓 慢。

- 取 出 样 品： 真 空 释 放 完 毕， 关 闭 电 源。 打 开 烘 箱 门 将 样 品 取 出。

- 填 写 使 用 记 录 (参 见 附 录 1)。

- 参 考

《 LAB-Line 3608-6 真 空 烤 箱 操 作 手 册 》

- 分 发 部 门

质 量 管 理 部

- 修 订 历 史 ：

无